ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

1. ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ

· Να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης  το οποίο να κατατεθεί και ο προμηθευτής να δύναται να αναλαμβάνει την διακρίβωση του ζυγού, εάν του ζητηθεί

· Να φέρει πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι και χρώμα inox

· Να φέρει πόρτα από γυαλί διπλής κάλυψης

· Να φέρει αυτόματη πόρτα με  κλειδαριά 

· Το υλικό εσωτερικού να είναι πλαστικό 

· Να φέρει 4  ράφια αποθήκευσης  ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και καλυμμένα  με μεταλλικό υλικό

· Μέγιστο βάρος αποθήκευσης ανά ράφι 30 kg

· Να φέρει ρυθμιζόμενα πόδια

2.  ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

· Να είναι ενισχυμένη και σταθερή ώστε να αντέχει ασθενείς έως και 220kg.

· Να φέρει σκελετό μεταλλικό κατασκευασμένο με ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώματος.

· Να διαθέτει επίπεδη επιφάνεια κατάκλισης 2 τμημάτων, με επένδυση και υποδοχή ρολού χάρτου. 

· Η ανάκλιση πλάτης να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και να ελέγχεται χειροκίνητα.

· Να έχει διαστάσεις 188 x 63 x 71 cm περίπου

3.  ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

· Λειτουργία με 220v ή/και κοινές μπαταρίες του εμπορίου, να αναφερθεί ο τύπος και η διάρκεια των μπαταριών

· Βάρος ζύγισης περίπου 250 Kgr.  Διαβάθμιση βάρους ανά 100 gr

· Ύψος μέτρησης περίπου 85 - 200 cm.  Διαβάθμιση ύψους 1 mm

· Να μετρά απόβαρο (TARE) 

· Να φέρει λειτουργία Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) 

· Να φέρει πάγωμα ένδειξης (HOLD) 

· Να απενεργοποιείται αυτόματα 

· Να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης  το οποίο να κατατεθεί και ο προμηθευτής να δύναται να αναλαμβάνει την διακρίβωση του ζυγού, εάν του ζητηθεί

· Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία

4. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ, ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ

· Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού με ένδειξη φόρτισης

· Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο ≤ 3 ώρες

· Μέγιστη χωρητικότητα συστοιχίας μπαταριών > από 50 απινιδώσεις των 200 joules
· Η απινίδωση να είναι  διφασική, σύγχρονη & ασύγχρονη, εξωτερική & εσωτερική

· Επιλογή ενέργειας σε βήματα από 5 έως 200 joules τουλάχιστον 

· Να φέρει ηλεκτρόδια (Paddles) ενηλίκων και παίδων, πολλαπλών και μιας χρήσης (εξωτερικά αυτοκόλλητα)

· Οι διακόπτες φόρτισης και απινίδωσης να βρίσκονται στις χειρολαβές των Paddles
· Να υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικής αποφόρτισης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απινίδωσης
· Να υπάρχει αυτόματη προσαρμογή για ρεύματα χαμηλής έντασης   
· Να εξασφαλίζεται στεγανότητα συσκευής και ηλεκτροδίων (Paddles)

· Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης

· Μέγιστη διαρροή ρεύματος < από 10 μΑ

· Αντίσταση εισόδου > από 10 ΜΩ

· Να είναι μικρού βάρους και όγκου <από 8 κιλά

ΟΘΟΝΗ

· Να είναι έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης, Μεγέθους > 6 ιντσών

· Ταχύτητα σάρωσης 25 mm / sec, τουλάχιστον

· Να απεικονίζει παραμέτρους λήψης, ενέργειας, καρδιορυθμού, αποκόλλησης ηλεκτροδίων ασθενούς

· Να φέρει ένδειξη του σημείου που δίδεται η σύγχρονη απινίδωση οπτικά και ηχητικά

· Να φέρει τουλάχιστον δύο κανάλια απεικόνισης
· Να φέρει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού του καρδιορυθμού
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

· Να είναι υψηλής ανάλυσης, θερμικού τύπου
· Να φέρει παραμέτρους καταγραφής, ημερομηνία, ενέργεια, HR κλπ

· Οι ταχύτητες καταγραφής να είναι 25 mm/sec, τουλάχιστον η μία

· Να φέρει αυτόματη & χειροκίνητη καταγραφή

· Να φέρει καταγραφή ΗΚΓφήματος μέσω τριπολικού ή πενταπολικού ηλεκτροδίου ασθενούς (να προσφερθεί).

5. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

· Να είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. 

· Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή

· Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου να είναι 1500 ml με απ’ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. 

· Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο.

· Να διαθέτει πλευρικό στόµιο εισαγωγής οξυγόνου µε βαλβίδα µη επανεισπνοής.

· Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H2O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζεται ο ασκός με το ένα χέρι. 

· Να έχει την δυνατότητα απ’ ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.

· Εξ’ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134οC.  (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής Ο2 και της μάσκας).

· Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως  αναλυτική λίστα ανταλλακτικών. 

· Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.

· Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή σε όλα τα νούμερα και να κλιβανίζονται στους 134οC. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή peep-valve μιας χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134οC.

6. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

· Να είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. 

· Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή

· Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου να είναι 1500 ml με απ’ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. 

· Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο.

· Να διαθέτει πλευρικό στόµιο εισαγωγής οξυγόνου µε βαλβίδα µη επανεισπνοής.

· Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H2O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζεται ο ασκός με το ένα χέρι. 

· Να έχει την δυνατότητα απ’ ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.

· Εξ’ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134οC.  (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής Ο2 και της μάσκας).

· Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως  αναλυτική λίστα ανταλλακτικών. 

· Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.

· Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή σε όλα τα νούμερα και να κλιβανίζονται στους 134οC. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή peep-valve μιας χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134οC.

7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ

· Οι συσκευές να είναι καινούριες, αμεταχείριστες, σύγχρονης τεχνολογίας. 

· Να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να  διαθέτουν σήμανση CE

· Να είναι φορητές και εύκολες στη χρήση και να συνοδεύονται από  σκληρή θήκη αποθήκευσης

· Το σετ να αποτελείται από έναν φακό αλογόνου χειρός, ένα γωνιώδη λαρυγγικό καθρέφτη, ένα οφθαλμοσκόπιο, ένα ωτοσκόπιο και ένα γλωσσοπίεστρο. 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

· Να είναι τεχνολογίας οπτικών ινών με πηγή φωτισμού LED.

· Να διαθέτει περιστρεφόμενο τριπλό μεγεθυντικό φακό.

· Να διαθέτει πλήκτρο άμεσης ενεργοποίησης.

· Να διαθέτει εύχρηστη χειρολαβή που να περιέχει τις μπαταρίες.

· Οι μπαταρίες να είναι διαθέσιμες από το ελεύθερο εμπόριο τύπου ΑΑ.

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

· Να διαθέτει πλήκτρο άμεσης ενεργοποίησης

· Να διαθέτει άμεση επιλογή φακού, ρύθμιση διόρθωσης φακού, ρύθμιση έντασης φωτός.

· Να έχει ασφαιρικούς φακούς ακριβείας, για υψηλή ευκρίνεια με αποτροπή ανεπιθύμητων λάμψεων και αντανακλάσεων.

· Πηγή φωτισμού αλογόνου, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν διαγνωστικές εξετάσεις, που απαιτούν το παραγόμενο φάσμα φωτός.

· Ρυθμιζόμενες διοπτρίες (περίπου +/-20).

· Να διαθέτει έξι (6) διαφράγματα για εκτέλεση διαφόρων εξετάσεων:

i. Σχισμοειδές διάφραγμα για να διαφοροποιεί τις διαφορές επιπέδου.

ii. Μεγάλο κυκλικό διάφραγμα για να κανονική εξέταση βυθού.

iii. Μικρό κυκλικό διάφραγμα για μείωση αντανακλαστικών όταν οι κόρες του ματιού είναι μικρές.

iv. Ημικυκλικό διάφραγμα για μείωση αντανακλαστικών όταν οι κόρες του ματιού είναι μικρές.

v. Μεγάλο κυκλικό πράσινο διάφραγμα για αναγνώριση μικρών τροποποιήσεων αγγείων και να φιλτράρει τις ακτίνες ερυθρού φωτός εντός του πεδίου παρατήρησης.

vi. Διάφραγμα καθοριζόμενης ενίσχυσης για προσδιορισμό κεντρικής και έκκεντρης στερέωσης.

· Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν.

8. ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΥ / ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

· Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας.

· Το βάρος του να είναι <3 kgr.

· Ρεύμα λειτουργίας: 200V/50Hz.

· Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία , με αυτονομία τουλάχιστον τριών (3) ωρών, με εύκολη αντικατάσταση. 

· Να διαθέτει ενδείξεις κατάστασης του συσσωρευτή και φόρτισης. Να δοθούν τα στοιχεία της μπαταρίας.

· Να είναι ανθεκτικής κατασκευής για νοσοκομειακή χρήση και να αναφερθούν οι τρόποι καθαρισμού και απολύμανσής του.

· Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ενδείξεις στην οθόνη, οι οποίες να είναι μεγάλες, φωτιζόμενες και ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού:

a. Συστολικής πίεσης

b. Διαστολικής πίεσης

c. Μέση πίεση

d. Καρδιακού ρυθμού

e. Οξυμετρίας

· Το εύρος μετρήσεων να είναι:

a. Συστολικής πίεσης 40-250 mmHg περίπου 

b. Διαστολικής πίεσης 10-200 mmHg περίπου 

c. Καρδιακού ρυθμού 40-200bpm περίπου

· Να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις από την κίνηση του ασθενούς
· Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarm), για όλα τα φαινόμενα και τις παραμέτρους του.

· Να διαθέτει κατ’ επιλογή χειροκίνητη και αυτόματη εκκίνηση της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

· Να φέρει στατό με κατάλληλο χώρο τοποθέτησης/συγκράτησης περιχειρίδας και παρελκόμενων

· Να φέρει τροχήλατη βάση, ανοξείδωτη, ακτινωτή με τουλάχιστον πέντε (5) τροχούς ελεύθερης κίνησης και φρένο σε τουλάχιστον δύο (2) τροχούς.

· Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους και να αναφερθεί ο αριθμός μετρήσεων που αποθηκεύονται.

· Να διαθέτει έξοδο σύνδεσης με Η/Υ.

· Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

· Να παραδοθεί πλήρης σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού).

9. ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ

· Να είναι πλήρες, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του.

· Να λειτουργεί µε ελαστικό ασκίδιο (ελαστική φούσκα).

· Να είναι βαθμονομημένο από 0 - 300 mmHg.

· Να είναι εξοπλισμένο µε περιχειρίδες ενηλίκων µε βέλκρο και θήκη μεταφοράς

· Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.

· Να συνοδεύεται από βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή  για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

10. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

· Να φέρει 4 τροχούς 125 mm., εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο

· Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων

· Δύο συρτάρια βάθους περίπου 10 cm με εσωτερικά χωρίσματα. 
· Τρία συρτάρια βάθους περίπου 15 cm με εσωτερικά χωρίσματα. 
· Η άνω επιφάνεια να διαθέτει αντιχαρακτική επίστρωση, με εξωτερική στεφάνη στις τρεις πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. 
· Να φέρει λαβή ώθησης. 
· Διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm 
· Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
a. Δοχείο για σύριγγες / σωληνίσκους με 10 μέρη (τήρηση FIFO) 

b. Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων 

c. Στήριγμα για πλαστικό κυτίο απορριμμάτων 

d. Καλάθι αχρήστων με πλαστική σακούλα 15lt 

e. Εξάρτημα διάνοιξης για αμπούλες - 2-3 βοηθητικοί δίσκοι 

11. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ

· Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm. 

· Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. 

· Να συνοδεύεται από ασφαλιζόμενα συρτάρια. 

· Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς. 4 συρτάρια περίπου 15 cm με εσωτερικά χωρίσματα. 

· Τα συρτάρια να διαθέτουν χειρολαβή και «στοπ» στο τέλος της διαδρομής. Επιπλέον να είναι εφοδιασμένα με κεντρική κλειδαριά. 

· Στο πλάι να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. Επιπλέον να διαθέτει κάδο απορριμμάτων με καπάκι και μηχανισμό ανοίγματος με το γόνατο

· Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση με εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές. Το ύψος της στεφάνης να είναι περίπου 1 cm. 

· Να φέρει λαβές ώθησης. 

· Να διαθέτει τροχίσκους 125 mm., με 2 φρένα και προφυλακτήρες. 

· Να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 

· Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα: 

· Περιστρεφόμενος δίσκος απινίδωσης 

· Βάση δοχείου οξυγόνου 

· Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων 

· Στατώ ορού με προσαρμοζόμενο ύψος 

· Πίνακας ανάνηψης 

· Διαχωριστικά συρταριών

· Αποσπώμενος δίσκος σημειώσεων 

· Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

12. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

Να φέρει: 

· Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

· Προστασία κατά τυχαίας εισόδου υγρών εντός της αντλίας 

· Εύρος κενού 0-635 mm Hg περίπου, κενόμετρο, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης κενού 

· Δυνατότητα αναρρόφησης περίπου 35 λίτρα ανά λεπτό 

· Φίλτρο κατά των βακτηρίων στην είσοδο της συσκευής, λαβή μεταφοράς 

· Βαθμονομημένο δοχείο αναρρόφησης 1 λίτρου με διακοπή υπερφόρτωσης, φιάλη υπερροής με πρόσθετη προστασία υπερροής 

· Σωλήνωση και καθετήρας 

· Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο αποστείρωσης.

13. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

· Να είναι νοσοκομειακού τύπου, υψηλής μηχανικής αντοχής, χαρακτηριζόμενη από ανθεκτικότητα στη χρήση νοσοκομειακών υλικών καθαρισμού και αντισηψίας.

· Να διαθέτει ένταση φωτός μεγαλύτερη των 27.000 lux στα 50 cm. 

· Να λειτουργεί τροφοδοτούμενη από ρεύμα δικτύου (220 V – 240 V / 50 - 60 Hz).

· Θερμοκρασία φωτισμού > 4.500οΚ (4226οC). 

· Διάμετρος φωτεινού πεδίου μεγαλύτερη των 18 cm στα 50 cm. 

· Βραχίονας διπλής άρθρωσης, ακτίνα περίπου 100 cm από τον τοίχο, προσαρμογή ύψους περίπου 80 cm. 

· Προσαρμοζόμενη κεφαλή λαμπτήρα οριζοντίως και καθέτως. 

· Ενσωματωμένος μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου. 

· Χρόνος διάρκειας ζωής λαμπτήρων LED > 20.000 ώρες.

· Να υπάρχει ευχέρεια αντικατάστασης του συστήματος φωτισμού. 

· Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για τοποθέτηση σε τοίχο.

14. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

· Να φέρει σταθερά πλαινά

· Να φέρει προσαρμοζόμενα πτυσσόμενα υποπόδια.

· Να φέρει λαβές ώθησης, εμπρόσθιους περιστρεφόμενους τροχούς,  με φρένα.

· Να περιλαμβάνει ορθοστάτη (στατώ) ενδοφλέβιας έγχυσης από ανοξείδωτο χάλυβα με 2 γάντζους, τοποθετημένο σε κατάλληλη διάταξη στήριξης.

· Να υποστηρίζει μέγιστο βάρος ασθενή 150 κιλά.

· Πλάτος καθίσματος 41 εκ.

· Βάθος καθίσματος   40 εκ.

· Εξωτερικό πλάτος    62 εκ.

· Εγγύηση ένα έτος.

15. ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ – 

ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Ροόμετρο οξυγόνου

· Να είναι κατάλληλο για ενηλίκους / παιδιά και γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο, ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού. 

· Να διαθέτει μία έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 UNF για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών (υγραντήρες, συνδετικά σωλήνων κτλ) 

· Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και μετρική διάταξη από άθραυστο διάφανο υλικό. 

· Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη (με ενδείξεις on-off) και η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια. 

· Η βαθμονόμηση της μετρικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 - 1lit/min αυξανόμενη ανά 0,5 lit/min μέχρι τα 5lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1lit/min έως και τα 15lit/min. 

· Η ακρίβεια για ροές μεταξύ του 10% και 100% της πλήρους κλίμακας να είναι είτε        ±10% είτε ±0,5 lit/min (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο). Για ροές κάτω από 10% πλήρους κλίμακας η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

· Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρικής διάταξης, να είναι 4-5 bar. 

· Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο. 

· Να αναγράφονται επί του ροόμετρου σύμφωνα με EN13220:1998 και 679/13-09- 1994/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

a. Ο συμβολισμός (O2) και προαιρετικά η λέξη ΟΞΥΓΟΝΟ ή OXYGEN. 

b. Η επωνυμία ή και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του διανομέα. 

c. Στοιχεία όπως τύπος (μοντέλο) της κατασκευής, αριθμός σειράς ή αριθμός παρτίδας ή χρονολογία κατασκευής. 

d. Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει ρυθμιστεί το ροόμετρο. 

e. Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή (π.χ. διαβάζεται στο κέντρο της μπίλιας). 

f. Η φράση ‘‘USE NO OIL’’ ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός. 

g. Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου. 

h. Η μονάδα μέτρησης ροής l/min. Να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. 

2. Υγραντήρας οξυγόνου –

· Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και όχι μίας χρήσης (με δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα) 

· Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 UNF και να αποσπάται απ’ αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη. 

· Να διαθέτει κωνική μεταλλική έξοδο μέσης διαμέτρου 7,5 mm. 

· Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180-220ml, η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15l/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που μπορεί να δεχθεί να είναι μεγαλύτερη από 4 bar. 

· Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού. 

3. Φιάλη οξυγόνου 

· Χωρητικότητα φιάλης: 10 – 11 λίτρα 

· Πίεση λειτουργίας: 200 bar 

· Πίεση υδραυλικής δοκιμής: 300 bar 

· Χρώμα σώματος και λαιμού: άσπρο 

· Σπείρωμα λαιμού: 25 Ε 

· Κλείστρο RPV ανεπίστροφο με εσωτερικό μη ορατό μηχανισμό. 

· Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

16. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

· Να είναι φορητός, κατάλληλος για αερισμό ενηλίκων και παίδων. 

· Να μπορεί να εφαρμοσθεί στον ασθενή με ρινική ή στοματική μάσκα. 

· Να έχει υψηλές ροές (60-100 LPM) 

· Να διαθέτει ευαίσθητα trigger πίεσης και ροής (κυρίως ροής) 

· Να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 40 αναπνοές ανά λεπτό. 

· Να διαθέτει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για αποσύνδεση από τον ασθενή, χαμηλής πίεσης, υψηλής πίεσης, ανίχνευσης διαφυγής αέρα (air leak), ανεπαρκή παροχή οξυγόνου – αέρα, διακοπή ενέργειας, χαμηλής στάθμης μπαταρίας. 

· Πληροφορίες από τον αναπνευστήρα, για την διαφυγή αέρα, τον εκπνεόμενο όγκο, το pattern της αναπνοής και το συγχρονισμό ασθενούς – αναπνευστήρα. 

· Να διαθέτει υγραντήρα ενσωματωμένο ή μη. 

· Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V 10V/50Hz και να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η διάρκεια της οποίας  σε πλήρη λειτουργία, να είναι τουλάχιστον τριών ωρών. 

· Να λειτουργεί με οξυγόνο από το δίκτυο του Νοσοκομείου (4-7 bar) και με εξωτερική φιάλη. 

· Να διαθέτει αναπνευστικό κύκλωμα. 

· Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής. 

· Μαζί με τη συσκευή, για τη λειτουργία της συσκευής να διατεθούν: 

( Κύκλωμα εισπνοής – εκπνοής πολλαπλών χρήσεων 

( Βαλβίδες εκπνοής 

· Να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών πλήρης στα ελληνικά και αγγλικά και εγχειρίδιο συντήρησης, του κατασκευαστικού οίκου. 

· Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

· Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη σε ανταλλακτικά δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

· Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας. 

17. ΜΟΝΙΤΟΡ, ΦΟΡΗΤΟ, 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

· Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής που να επιτρέπει τη µμεταφορά ασθενών εντός και εκτός νοσοκομείου (ασθενοφόρο, αεροδιακοµιδές). 

· Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και µε μπαταρία που θα προσφέρει αυτονοµία 4 ωρών τουλάχιστον. Η αντικατάστασή της θα πρέπει να γίνεται εύκολα ακόμη και από µη εξειδικευμένα άτοµα. 

· Να είναι όσον το δυνατόν περιορισµένου όγκου και βάρους, παρέχοντας άνεση και ευκολία στη χρήση-λειτουργία. Να αναφερθούν διαστάσεις και βάρος. 

· Να διαθέτει απαραιτήτως τις κατωτέρω αναφερόµενες ενισχυτικές βαθµίδες-εισόδους: 

a. Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος-αναπνοής 

b. Αιµατηρής πίεσης (ΙΒΡ). Να προσφερθεί ως επιλογή. 

c. Αναίµακτου πιέσεως (ΝΙΒΡ) 

d. Κορεσµού αιµοσφαιρίνης (αναίµακτη µέθοδος) 

e. Θερµοκρασίας 

f. Αναγνώρισης και αποθήκευσης αρρυθμιών όλων των τύπων 

· Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλιών (Να προσφερθεί ως επιλογή) 

· Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM), άνω και κάτω ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τις παραµέτρους τους. 

· Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη TFT (medical) ≥ 8 ιντσών, υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία της οθόνης

· Να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον τέσσερις (4) κυµατοµορφές, µε όλες τις µετρούµενες παραµέτρους, καθώς και δυνατότητα παγώµατος (freeze).

· Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης καμπυλών παρελθόντος χρόνου (TRENDS), για όλες τις παραµέτρους και για 24 ώρες. Να αναφερθεί ο χρόνος δειγµατοληψίας και το trend. 

· Βαθµίδα καρδιογραφήµατος-αναπνοής 

a. Η λήψη του καρδιογραφήµατος να γίνεται µέσω εύκαµπτου, ανθεκτικού στις µηχανικές καταπονήσεις καλωδίου, µε δυνατότητα προσθαφαιρούµενων ακροδεκτών (κατ’επιθυµία βυσµατούµενες απολήξεις). Να αναφερθεί το κόστος. 

b. Να ανιχνεύεται τυχούσα κακή σύνδεση ή διακοπή ηλεκτροδίου 

c. Ευδιάκριτη απεικόνιση του αριθµού σφύγξεων, ακόµη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής του καλωδίου ECG. 

d.  Δυνατότητα επιλογής προς απεικόνιση οιασδήποτε των απαγωγών Ι ΙΙ ΙΙΙ εάν τοποθετηθεί το ανάλογο καλώδιο ασθενούς. Να προσφερθεί µε δύο καλώδια ασθενούς (τριπολικό και πενταπολικό). 

e. Επιθυµητή η δυνατότητα ανίχνευσης βηµατοδότη µε παράλληλη επισήµανση επί της οθόνης.

f. Η λήψη της κυµατοµορφής της αναπνοής θα γίνεται µέσω του ίδιου καλωδίου. 

g. Κατ΄επιλογή ρύθµιση του χρόνου άπνοιας, από 5 έως 40 sec περίπου µε alarm άπνοιας. 

h. Ψηφιακή ένδειξη αριθµού αναπνοών καθώς και κυµατοµορφή. 

i. Έλεγχος ευαισθησίας της κυµατοµορφής. 

j. Να παρέχει προστασία από απινιδώσεις. 

k. Αυτόµατη εναλλαγή σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίων. 

l. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή. 

· Βαθµίδα αιµατηρής πίεσης (ΙΒΡ) 

a.  Αποδοχή µετατροπέων (Transducer) πολλαπλών χρήσεων ή µιας χρήσης. Να αναφερθεί το κόστος των πολλαπλών. 

b. Φίλτρο απόρριψης παράσιτων αναπνοής κατά τη µέτρηση πνευµονικής πίεσης. 

c. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή. 

· Βαθµίδα αναιµάκτου πιέσεως (ΝΙΒΡ) 
a. Μέθοδος κλασική, αξιόπιστη µε περιχειρίδα. 

b. Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόµατης εκκίνησης της µέτρησης σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. i. 

c. Απεικόνιση των τιµών συστολικής, διαστολικής και µέσης, µε ξεχωριστά όρια συναγερµού για κάθε µία από αυτές. 

d. Δυνατότητα µέτρησης ανηλίκων και βρεφών, ενηλίκων και παχυσάρκων. 

e. Να προσφερθεί µε περιχειρίδα ανηλίκων, ενηλίκων, παχυσάρκων και βρεφών. 

f. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή. 

· Βαθµίδα κορεσµού αιµοσφαιρίνης 
a. Αναίµακτη µέθοδος 

b. Ψηφιακή ένδειξη επί τοις % κορεσµού οξυγόνου στο αίµα µε σχετικά µεγάλο εύρος προς τις χαµηλές τιµές. Να αναφερθεί. Να διαθέτει επίσης ένδειξη εύρους µε κυµατοµορφή. 

c. Να αναφερθούν τα κατωτέρω αιτούµενα: 

I. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή 

II. Είδος και κόστος αισθητηρίων
· Βαθµίδα Θερµοκρασίας 
a. Μέτρηση θερµοκρασίας µε alarm limits 

b. Να αναφερθούν τα κατωτέρω αιτούµενα: 

c. Στοιχεία αξιοπιστίας και ακρίβειας. 

d. Είδος και κόστος αισθητηρίων. 

e. Τεχνικά χαρακτηριστικά ενισχυτή. 

· Βαθμίδα αρρυθμιών 
I. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης όλων των τύπων αρρυθµιών και alarm settings 

II. Καταγραφή και ανάκληση αρρυθµιών υπό µορφή απλού ECG 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
· Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσµεύεται στα πιο κάτω: 

· Μαζί µε το monitor θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου και ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του. 

· Δήλωση-δέσµευση ότι µετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγµατοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας. 

· Δήλωση-δέσµευση ότι σε περίπτωση βλάβης του µηχανήµατος που δεν αποκαθίσταται άµεσα, η εταιρεία να παραχωρεί (δανείζει) αντίστοιχο µηχάνηµα προς χρήση.

· Οι ζητούµενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται µε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
18. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

1. Να είναι συμπαγούς και ανθεκτικής κατασκευής, επιπροσθέτως τροχήλατος και δη χαρακτηριζόμενος από ευχέρεια μεταφοράς Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος της προς προμήθεια συσκευής 

2. Να διαθέτει κέλυφος – περίβλημα, χαρακτηριζόμενο από ανθεκτικότητα στη χρήση νοσοκομειακών υλικών καθαρισμού και αντισηψίας 

3. Να  λειτουργεί τροφοδοτούμενος από ρεύμα δικτύου (220 V – 240 V / 50 - 60 Hz)

4. Να διαθέτει ενσωματωμένο (-ους) επαναφορτιζόμενο (-ους), δια του ρεύματος δικτύου, συσσωρευτή (-ές), μέσω του (των) οποίου (-ων) θα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρική τροφοδοσία και λειτουργία της συσκευής σε περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας μέσω κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου.

5. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (των) ηλεκτρικού (-ών) συσσωρευτή (- ών)  

6. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα φόρτισης του (των) ηλεκτρικού (-ών) συσσωρευτή (-ών)

7.  Να παρέχει ένδειξη κατάστασης – επιπέδου φόρτισης του (των) ηλεκτρικού (-ών) συσσωρευτή (-ών) 

8. Να  χαρακτηρίζεται από δυνατότητα λειτουργίας τροφοδοτούμενος, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε μέσω ηλεκτρικού δικτύου, είτε αποκλειστικώς μέσω του (των) ενσωματωμένου (-ων) ηλεκτρικού (-ών) συσσωρευτή (-ών).

9. Να υποστηρίζει τη διενέργεια τριάντα (30), τουλάχιστον, πλήρων ηλεκτροκαρδιογραφημάτων υπό συνθήκες ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αποκλειστικώς, μέσω του (των) ενσωματωμένου (-ων) ηλεκτρικού (-ών) συσσωρευτή (-ών) 

10. Να ελέγχεται λειτουργικά μέσω μικροϋπολογιστή – μικροεπεξεργαστή (απαράβατος όρος), 

11. Να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού, υποστηρίζοντας επιπροσθέτως την πλήρη εισαγωγή αλφαριθμητικών στοιχείων ασθενούς εκ μέρους του χειριστή 

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασιτικών συχνοτήτων ένεκα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ηλεκτρομυογραφικής παρεμβολής 

13. Να χαρακτηρίζεται από υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου και υψηλή τιμή Λόγου Απόρριψης Σημάτων Κοινού Τρόπου. Να αναφερθούν τιμές για τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά.

14. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δώδεκα (12) απαγωγών (διπολικών, επαυξημένων, προκάρδιων / θωρακικών) 

15. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα επιλογής τρόπου λειτουργίας – λήψης απαγωγών ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τρόπο χειροκίνητο (manual) και αυτοματοποιημένο (automatic) 

16. Να υποστηρίζει τη δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων, κατ’ ελάχιστον, τιμών ταχύτητας καταγραφής – εκτύπωσης: 25 mm / sec και 50 mm / sec 

17. Να υποστηρίζει, κατ’ ελάχιστον, τη δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων τιμών ευαισθησίας: 5 mm / mV, 10 mm / mV, 20 mm / mV (απαράβατος όρος), 

18. Να διαθέτει διατάξεις προστασίας από εκφορτίσεις απινίδωσης 

19. Να εξασφαλίζει τη σταθερότητα της ισοηλεκτρικής γραμμής (απαράβατος όρος), 

20. Να διαθέτει οθόνη η οποία θα επιτρέπει την ευκρινή απεικόνιση: 

► έξι (6), κατ’ ελάχιστον, απαγωγών ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ταυτόχρονα (απαράβατος όρος), 

► καρδιακού ρυθμού (αριθμός παλμών ανά λεπτό) (απαράβατος όρος), 

► λειτουργικών παραμέτρων, αφενός της συσκευής, αφετέρου της διαδικασίας απαγωγής – καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εν λόγω παράμετροι (απαράβατος όρος).

21. Να διαθέτει υψηλής ανάλυσης καταγραφικό – εκτυπωτή (απαράβατος όρος), χαρακτηριζόμενο από δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος ανά έξι (6) και δώδεκα (12) απαγωγές. Να αναφερθούν οι δυνάμενες να επιτευχθούν διαμορφώσεις εκτύπωσης (απαράβατος όρος), 

22. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και των σχετικών με αυτά πληροφοριών – κλινικών δεδομένων σε ενσωματωμένη ή σε εξωτερικά προσαρμοζόμενη ηλεκτρονική αποθηκευτική διάταξη.

23. Να αναφερθούν ο τύπος και η χωρητικότητα της ηλεκτρονικής αποθηκευτικής διάταξης καθώς και ο μέγιστος αριθμός ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, τα οποία δύνανται να αποθηκευτούν 

24. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

25. Να διαθέτει λογισμικό ανάλυσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος νεογνών, παίδων και ενηλίκων προς εξαγωγή ποσοτικοποιημένης διαγνωστικής πληροφορίας και επίτευξη αυτοματοποιημένης διάγνωσης εκ του απαγόμενου βιοσήματος.  

26. Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα είδη – υλικά : 

a. τέσσερα (4) ηλεκτρόδια άκρων, 

b. έξι (6) ηλεκτρόδια προκάρδιων απαγωγών παίδων και ενηλίκων, 

c. καλώδιο ασθενούς, επιτρέπον την ταυτόχρονη λήψη δώδεκα (12) απαγωγών, 

d. καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, 5. 

e. ηλεκτρικό (-ούς) συσσωρευτή (-ές), 

f. χαρτί καταγραφής, 

g. γέλη ηλεκτροδίων

27. Να δύναται να ανταποκριθεί σε αυξημένο φόρτο εργασίας υπό συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής (απαράβατος όρος). Επιπροσθέτως, το σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές με ιατροτεχνολογικά προϊόντα ισχύουσες κοινοτικές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις, φέρον σήμανση CE (CE mark), ανταποκρινόμενο στην κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ καθώς και στις επιμέρους απαιτήσεις των προτύπων IEC 60601 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής.

19. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ

· Να δέχεται ακτινολογικά φιλμ οπωσδήποτε 35Χ43 cm καθώς και άλλων διαστάσεων. 

· Να φέρει κέλυφος από αλουμίνιο ή ανοξείδωτη λαμαρίνα ή λαμαρίνα DKP πάχους 0,8 mm περίπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 

· Διαφάνεια από γαλακτόχρουν ομοιογενές πλέξι-γκλάς πάχους 2,5 mm περίπου. 

· Να διαθέτει ανάλογο και κατάλληλα διατεταγμένο (παράλληλα) αριθμό λαμπτήρων, μεγάλης διάρκειας ζωής για την επίτευξη υψηλής πυκνότητας, λαμπρότητας και ομοιογενούς φωτισμού για κάθε θέση. Να αναφερθεί ο αριθμός και η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων. 

· Η ένταση φωτισμού να είναι >από 3.500 cd/m2. 

· Να είναι εφοδιασμένο με διακόπτη on – off. 

· Να διαθέτει ηλεκτρονικό διακόπτη ρύθμισης του φωτισμού. 

· Να φέρει σε κατάλληλες θέσεις, ειδικές υποδοχές, για την ασφαλή στήριξη των φιλμ. 

· Οι λυχνίες να λειτουργούν υπό τάση 220V/50Hz μέσω ρευματολήπτη σούκο με ασφάλειες προστασίας σε φάση και ουδέτερο, το δε κέλυφος να είναι γειωμένο εκ του ασφαλούς σε μπάρα γείωσης. 

· Οι μετασχηματιστές να στηρίζονται βιδωτά και όχι πριτσινωτά. 

· Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας. 

· Να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης στα αγγλικά και ελληνικά και εγχειρίδιο συντήρησης, του κατασκευαστικού οίκου. 

· Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

· Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα χρόνια τουλάχιστον. 

20. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ

· Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, πολύ μικρού βάρους, μικρότερου από έξι κιλά (≤6 Κg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στις κλινικές του νοσοκομείου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί > 60', με ενσωματωμένη μπαταρία, αποτελούμενο από:

1.  Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).

2. Ηχοβόλο κεφαλή convex, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων (2-6 MHz), κατάλληλη για πνευμονολογικές εξετάσεις.

3. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

· Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει οπωσδήποτε ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer).

· Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15’’ LCD υψηλής διακριτικής ικανότητας καθώς και σύγχρονο πληκτρολόγιο χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα  -trackball για μετρήσεις ακριβείας

· Να έχει δυνατότητα συστήματος καθοδηγούμενης άσηπτης βιοψίας, με παρακολούθηση της βελόνας, η οποία να συνεργάζεται με ποικιλία κεφαλών 2D για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων καθώς και ενδοκοιλοτικές κεφαλές.

· Να διαθέτει πάνω από 190.000 ψηφιακά κανάλια.

· Να έχει δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερειακά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία, καρδιά κ.λ.π.) και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Ακτινολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, Παθολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κλπ).

· Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση δύο ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο

· Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: Β-Mode, M-Mode, παλμικού και υψηλά παλμικού Doppler (PW, HIPRF), έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio.

· Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας που να λειτουργεί στη δισδιάστατη (B-Mode) και στην έγχρωμη απεικόνιση. Να διατίθεται σε κεφαλές Convex, Linear και Sector.

· Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική τρισδιάστατης 3D απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί με τις ίδιες κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης.

· Να διαθέτει αποδεδειγμένα ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και κατά τη λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων κλινικών / διαγνωστικών πληροφοριών και την  απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound Imaging).

· Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη  μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.

· Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-Mode παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (triplex mode), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κυρίως των αγγείων που επηρεάζονται από την κίνηση του ασθενούς.

· Το σύστημα να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε εύρος συχνοτήτων ηχοβόλων κεφαλών από 1,7 MHz έως 13 MHz.

· Nα δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική πανοραμικής απεικόνισης εκτεταμένου πεδίου. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ευθύγραμμων και καμπύλων αποστάσεων, επιφανειών κλπ.

· Να δέχεται και να προσφερθεί πρός επιλογή η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης – wifi option

· Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 33 εκατοστά τουλάχιστον.

· Να έχει δυνατότητα εστίασης της υπερηχογραφικής εικόνας σε τουλάχιστον οκτώ σημεία (focus points), για αύξηση της διακριτικής ικανότητας

· Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time) και παγωμένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής του ενδιαφέροντος.

· Να λειτουργεί σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) τουλάχιστον 220db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π. Το δυναμικό εύρος να εμφανίζεται στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου να έχει δυνατότητα αυξομείωσης σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη σε βήματα τα οποία να αναφερθούν.

· Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode + CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση τόσο ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής ροής.

· Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler. 

· Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (frame rate), με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 1000 εικόνες / δευτερόλεπτο.

· Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη απεικονίσεων. Για κάθε ένα από τα παραπάνω να εξάγεται τελική αναφορά από το σύστημα.

· Να διαθέτει θύρες: Ethernet, S Video Out, Composite Out, HDMI, External SD card για δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου καθώς και τουλάχιστον 2 θύρες USB.

· Να διαθέτει οπωσδήποτε Αυτόματη και Πραγματικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει  εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler. Να διαθέτει την πιο πάνω αυτόματη τεχνική και σε παγωμένη εικόνα και σε κυλιόμενη μνήμη.

· Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων αποτελούμενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σημείων απαραίτητα για μέτρηση αποστάσεων, τα οποία συνεργαζόμενα με τη μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις μετρήσεις.

· Το έγχρωμο Doppler θα κωδικοποιεί την ροή του αίματος με αποχρώσεις μπλε και κόκκινου χρώματος. Να υπάρχει διαφορετικό χρώμα κωδικοποιήσεως της στροβιλώδους ροής (VARIANCE).

· Να διαθέτει σύστημα εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόσπτωσης μέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση, post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών, κ.λ.π.

· Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων σε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 120GB. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων μετά την λήψη (Post Processing).

· Να διαθέτει στην βασική σύνθεση ειδική τεχνική συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά σε ρυθμίσεις του B-mode και του φασματικού Doppler όπως αυτόματης ρύθμισης της ενίσχυσης, της ευαισθησίας, της ισοηλεκτρικής γραμμής, κ.α. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις.

· Να διαθέτει για αγορά στο μέλλον πρωτοκόλλο δικτύου DICOM 3.0 το οποίο να προσφέρεται προς επιλογή.

· Να αναφερθούν αναλυτικά οι επιπλέον τεχνολογίες και τεχνικές που διατίθεται για μελλοντική επιλογή και για αξιολόγηση.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

· Να προσφερθεί στην βασική μονάδα και σε ενιαία τιμή υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση:

· Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

· Ηχοβόλο Κεφαλή Convex με συχνότητες λειτουργίας από 2.0 έως 5.0 MHz με τον αντίστοιχο οδηγό βιοψίας για εξετάσεις ανω κάτω κοιλίας κλπ.

· Ηχοβόλο κεφαλή Linear με συχνότητες λειτουργίας από 4.0 έως 13.0 MHz για εξετάσεις περιφερικών αγγείων.

· Ηχοβόλο Διορθική/ Ενδοκολπική Κεφαλή με συχνότητες λειτουργίας από 4.0 Μhz έως 10.0 MHz με τον αντίστοιχο οδηγό βιοψίας.

· Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούμενες επεκτάσεις που ζητούνται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών

· Επίσης να συνοδεύεται από πλήρης εγγύηση λειτουργίας από τον κατασκευαστή, τουλάχιστον για τρία (3) έτη, παροχές, service και ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 10ετία και να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός της Αναθέτουσας Αρχής 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 57687,20
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ 24% :  71532,13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

	1
	ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ
	1
	692,00
	692,00
	858,08

	2
	ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
	3
	205,00
	615,00
	762,60

	3
	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
	2
	256,00
	512,00
	634,88

	4
	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ, ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
	2
	6000,00
	12000,00
	14880,00

	5
	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
	2
	51,10
	102,20
	126,73

	6
	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
	2
	10,60
	21,20
	26,29

	7
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ
	4
	272,00
	1088,00
	1349,12

	8
	ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΥ / ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
	5
	632,00
	3160,00
	3918,40

	9
	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ
	8
	32,60
	260,80
	323,39

	10
	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
	2
	175,00
	350,00
	434,00

	11
	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ
	1
	1406,00
	1406,00
	1743,44

	12
	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
	3
	219,00
	657,00
	814,68

	13
	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
	4
	387,00
	1548,00
	1919,52

	14
	ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
	3
	165,00
	495,00
	613,80

	15
	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ - ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
	4
	260,00
	1040,00
	1289,60

	16
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
	1
	9000,00
	9000,00
	11160,00

	17
	ΜΟΝΙΤΟΡ, ΦΟΡΗΤΟ, 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
	5
	600,00
	3000,00
	3720,00

	18
	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
	1
	1350,00
	1350,00
	1674,00

	19
	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ
	3
	130,00
	390,00
	483,60

	20
	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ
	1
	20000,00
	20000,00
	24800,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	57687,20
	71532,13


[image: image1.png]



Σελίδα 16

