ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ– Φύλλο Συμμόρφωσης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας τη σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και ιδίως στα σημεία του εκείνα που στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5).
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α’: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	Α/Α
	ΓΕΝΙΚΑ 
	
	
	

	
	Το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας να είναι μοντέλο σύγχρονης τεχνολογίας, που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, καινούργιο, αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του. 
	
	

	1
	ΜΑΓΝΗΤΗΣ
	
	
	

	
	Ένταση μαγνητικού πεδίου,Tesla.
	1,5Τ
	
	

	
	Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppmRMS σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 40 cm (DSV).  
	≤2.0ppm (εγγυημένη τιμή)  
	
	

	
	Να αναφερθούν οι τιμές ομοιογένειας σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 10, 20, 30 (DSV)  
	Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Μετατόπιση Συχνότητας ppm/hr  
	Nα δοθούν στοιχεία   
	
	

	
	Διόρθωση μαγνητικού πεδίου. Να αναφερθούν οι μέθοδοι διόρθωσης.  
	Να δοθούν στοιχεία  
	
	

	
	O Μαγνήτης να είναι ενεργά αυτοθωρακισμένος. Να αναφερθούν οι  διαστάσεις του μαγνητικού πεδίου (Fringefield) εντάσεως 5G και 1G.  
	ΝΑΙ, να αναφερθούν  
	
	

	
	Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z, cm
	> 50 x 50 x 45
	
	

	
	Ρυθμός αναγόμωσης κρυογόνων lt/hr
	Μηδενική κατανάλωση 

zero boil off technology
	
	

	2
	GANTRY
	
	
	

	
	Ωφέλιμη διάμετρος bore, cm
	≥70cm
	
	

	
	Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να   εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν  αναλυτικά). Αμφίπλευρα χειριστήρια εξεταστικής τράπεζας και βασικών λειτουργιών επικέντρωσης ασθενούς.
	ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία


	
	

	
	Παροχή αέρα εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενη  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Φωτισμός εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενος  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Μήκος Μαγνητικού Τομογράφου (με τα καλύμματα) και μήκος στο ελάχιστο άνοιγμα, cm
	NAI. Nα δοθούν στοιχεία
	
	

	3
	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
	
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται ειδική τροχήλατη, αποσπωμένη από το Gantry εξεταστική τράπεζα με ενσωματωμένο το πηνίο της σπονδυλικής στήλης για την εύκολη προετοιμασία του εξεταζόμενου εκτός του χώρου του μαγνητικού τομογράφου
	ΝΑΙ
	
	

	
	H διαδικασία απομάκρυνσης και επανασύνδεσης της εξεταστικής τράπεζας με το gantry του μαγνητικού τομογράφου να γίνεται με ευκολία
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κατακόρυφη κίνηση τράπεζας  
	ΝΑΙ
	
	

	
	Όρια (ελάχιστο – μέγιστο ύψος) κατακόρυφης κίνησης  
	Να αναφερθούν   
	
	

	
	 Όριο βάρους εξεταζόμενου  
	> 160Kg
	
	

	
	Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) χωρίς επανατοποθέτηση του εξεταζόμενου 
	> 180 cm  
	
	

	
	Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης (cm/sec), ακρίβεια κίνησης κλπ.  
	Να αναφερθούν στοιχεία   
	
	

	
	Μέγιστο μήκος κίνησης  
	Να αναφερθούν στοιχεία   
	
	

	
	Χαρακτηριστικά φιλικότητας προς τον εξεταζόμενο κατά τη  διάρκεια της εξέτασης.
	Να δοθούν στοιχεία   
	
	

	4
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
	
	
	

	
	Σύγχρονες τεχνολογίες/μέθοδοι μείωσης ακουστικού θορύβου με ταυτόχρονη διατήρηση της διαγνωστικής πληροφορίας σε υψηλά επίπεδα ποιότητας.
	ΝΑΙ. Να αναφερθούν στοιχεία
	
	

	5
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
	
	
	

	
	Μέγιστη ένταση πεδίου (ΜΕΠ) στους άξονες x,y,z, σε mT/m. Να  αναφερθεί επίσης και η effective τιμή για κάθε άξονα.  
	ΜΕΠ >33  

Effective >57  
	
	

	
	Μέγιστος ρυθμός μεταβολής έντασης πεδίου (ρυθμός ανόδου),  στους άξονες x,y,z, T/m/sec. Να αναφερθεί επίσης και η effective  τιμή για κάθε άξονα.  
	Ρυθμός ανόδου > 125
Effective > 215 
	
	

	
	Γραμμικότητα (linearity) σε πλήρες FOV %
	NAI, να δοθούν στοιχεία
	
	

	6
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚΤΗΣ)
	
	
	

	
	Ισχύς, kW, τουλάχιστον :  
	>15ΚW
	
	

	
	Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης  > 30.

Σε περίπτωση διαθέσιμης πλατφόρμας ανεξάρτητη του  αριθμού καναλιών λήψης, αυτή  να προσφερθεί  στην βασική σύνθεση και θα αξιολογηθεί. 
	ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Να προσφερθεί σύγχρονη τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης. Να  αναφερθεί η τιμή του μέγιστου συντελεστή επιτάχυνσης.
	ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία
	
	

	7
	ΠΗΝΙΑ
	
	
	

	
	Για κάθε ζητούμενη ανατομική περιοχή να προσφερθεί το ενδεδειγμένο από τον  κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με τεχνολογία  παράλληλης απεικόνισης και να προσφερθούν πηνία της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.
	
	

	
	Το κάθε πηνίο μπορεί να είναι ενιαίο ή εναλλακτικά ξεχωριστά πηνία αρκεί να είναι   ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική περιοχή που ζητείται, να   μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση τόσο μικρόσωμων όσο και μεγαλόσωμων  ασθενών καθώς και να καλύπτουν τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών. 
	
	

	
	Να προσφερθούν  πολυκάναλα πηνία για τις ακόλουθες τουλάχιστον εξετάσεις:  
	Αριθμός ανεξαρτήτων καναλιών:  
	
	

	
	Πηνίο/α για εξετάσεις κεφαλής/αυχένα 
	> 20
	
	

	
	Πηνίο/α για εξετάσεις σπονδυλικής στήλης 
	> 32
	
	

	
	Εξειδικευμένο πηνίο για βρέφη για εξετάσεις κεφαλής / αυχένα
	> 15 
	
	

	
	Πηνίο για εξετάσεις γόνατος  
	> 16
	
	

	
	Πηνίο/α για εξετάσεις θώρακα, άνω & κάτω κοιλίας  
	> 16  
	
	

	
	Εύκαμπτο/α 
πηνίο/α για δύσκολες επιφάνειες (2  μεγέθη)
	> 16  
	
	

	
	Πηνίο για εξετάσεις πηχεοκαρπικής 
	> 8
	
	

	
	Πηνίο για εξετάσεις κοιλιάς νεογνών / βρεφών 
	> 4
	
	

	
	Συνολικός αριθμός στοιχείων  πηνίων (coilelements) που  μπορούν  ταυτόχρονα να συνδεθούν  στο  προσφερόμενο σύστημα
	> 128
	
	

	
	Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και επιλογή των coilelements στο  ενεργό εξεταστικό πεδίο  
	ΝΑΙ  
	
	

	8
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
	
	
	

	
	Τεχνικές 2D και 3D Spin Echo, Multiple Spin Echo Inversion  
Recovery, Gradient Echo Turbo/Fast, Turbo/Fast μιας βολής  (single shot), Turbo & Gradient Spin Echo (TGSE) ή ισοδύναμη,  EPI (Singleshot – Multishot), 2D&3D ακολουθίες steady state  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Σύγχρονες τεχνικές καταστολής λίπους(fatsuppression) και   τεχνικές διέγερσης και καταστολής ύδατος (waterexcitation and suppression). 
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Σύγχρονο νευρολογικό πακέτο (Neurologicimaging)  
	ΝΑΙ  


	
	

	
	Ακολουθίες διόρθωσης κίνησης για εγκεφαλικές μελέτες, μελέτες σπονδυλικής στήλης κ.λ.π. και δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης για μείωση  του χρόνου εξέτασης.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Απεικόνιση έσω ακουστικών πόρων  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Απεικόνιση αιμάτωσης (Perfusion imaging)  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Απεικόνιση διάχυσης (Diffusion weighted imaging).   Απεικόνιση υψηλής ανάλυσης  διάχυσης με τεχνικές διόρθωσης παραμόρφωσης.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Απεικόνιση τανυστή διάχυσης. tractography
	ΝΑΙ  


	
	

	
	Functional MRI (fMRI).
	Θα εκτιμηθεί η   δυνατότητα διόρθωσης της κίνησης κατά την λήψη των fMRI δεδομένων
	
	

	
	Φασματοσκοπία εγκεφάλου (Single​Voxel, CSI)
	NAI


	
	

	
	Απεικόνιση μαγνητικής  επιδεκτικότητας (SWI) σε 3D λήψη  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται ειδικό παιδιατρικό πακέτο με εξειδικευμένα πρωτόκολλα για βελτιστοποίηση του contrast  ανάλογα με την  ηλικία του παιδιού για διάφορες περιοχές του σώματος.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αγγειολογικό πακέτο (MR Angiography)  
	ΝΑΙ  


	
	

	
	Contrast enhanced MRA  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Non contrast enhanced MRA  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Πρόγραμμα περιφερειακής αγγειογραφίας (Peripheral) με κίνηση της εξεταστικής τράπεζας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bolus tracking  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Ποσοτική Μετρηση ροής
	
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται ορθοπεδικό πακέτο  για την απεικόνιση αρθρώσεων, όπως επίσης  για την μελέτη όγκων, μολύνσεων, αγγειακής  νέκρωσης, απεικόνιση ολόκληρης της  σπονδυλικής στήλης. Να περιλαμβάνει  ακολουθίες υψηλής διακριτής ικανότητας για MR  αρθρογραφίες.  Να περιλαμβάνει ακολουθία με ultrashortTE, όπως επίσης και ακολουθία  3D υψηλής ανάλυσης ισοτροπικής απεικόνισης  αρθρώσεων.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Προγράμματα διόρθωσης λόγω κίνησης για όλες τις  ανατομικές περιοχές και προσανατολισμούς.  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Πακέτο απεικόνισης κοιλίας (Bodyimaging) MRCP
	ΝΑΙ


	
	

	
	Πρωτόκολλα /ακολουθίες για Whole body diffusion imaging
	NAI


	
	

	
	Τεχνική μείωσης ψευδοεικόνων από ορθοπεδικά εμφυτεύματα  
	ΝΑΙ
	
	

	
	Απεικόνιση με ανατoμική κάλυψη τουλάχιστον 180 cm.  
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυναμική απεικόνιση ήπατος (LAVAflex, VIBE, THRIVE, SKIPPINGSAT) με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Ανίχνευση και διόρθωση αναπνευστικής κίνησης στην κοιλιά  με αισθητήρα αναπνοής αλλά και με χωρίς αισθητήρα.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Τεχνικές απεικόνισης μη συνεργάσιμων ασθενών όπως παιδιά ή ασθενών με κινητικά προβλήματα (π.χ. Parkinson, Alzheimers, κ.λ.π.) με τη μέθοδο πλήρωσης του k-χώρου με ακτινωτές «λεπίδες» 
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Breath hold λήψη
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Τεχνική DIXON για διαχωρισμό ύδατος - λίπους κατάλληλη για  ακολουθίες GRE και TSE
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Blackbloodimaging και καρδιολογικές εφαρμογές για μελέτη της μορφολογίας της καρδιάς και της λειτουργίας των κοιλιών. Απόρριψη αρρυθμιών και ακολουθίες για stress και rest απεικόνιση.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Συγχρονισμός με ΗΚΓ 
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Να συμπεριλαμβάνονται τεχνικές αγγειογραφίας χωρίς   χρήση σκιαγραφικού (non-contrastangiography) για χρήση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια  
	NAI  
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται η τεχνική ταυτόχρονης διέγερσης και ανάγνωσης πολλών τομών για τη μείωση του χρόνου εξέτασης ή ισοδύναμης τεχνικής compressedSensing.  Η τεχνική αυτή να εφαρμόζεται τουλάχιστο σε TSE, και Diffusion μελέτες. Να αναφερθεί ο μέγιστος παράγοντας επιτάχυνσης
	NAI
	
	

	9
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
	
	
	

	
	Να προσφερθεί υπολογιστικό σύστημα για τη   εφαρμογή των δυνατοτήτων του μαγνητικού τομογράφου.
	NAI  
	
	

	
	Μέγιστη μήτρα σάρωσης και ανασύνθεση  
	1024 x 1024  
	
	

	
	Ρυθμός ανασύνθεσης (recons/sec) μήτρα 256² 100% FOV.
	>15.000
	
	

	
	Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας  
	ΝΑΙ   


	
	

	
	Να περιέχονται τα βασικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, συμβατά με τις δυνατότητες των προγραμμάτων απεικόνισης του μηχανήματος.  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Να γίνεται αυτόματη ολοσωματική ανασύνθεση για όλο το μήκος σάρωσης (stitching)  
	ΝAI  
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας θέασης και επεξεργασίας εικόνων και  δεδομένων με τεχνικές αυτόματου σχεδιασμού για τις ανατομικές περιοχές τουλάχιστον του εγκεφάλου. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη αυτομάτου σχεδιασμού για την σπονδυλική στήλης καθώς και για άλλες περιοχές για την ταχύτερη και πιο άρτια οργάνωση της λειτουργίας του  τμήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
	
	
	

	
	Η λύση πρέπει να είναι βασισμένη σε αρχιτεκτονική server – client.  Να προσφερθεί ένας κεντρικός Server με δυνατότητα να συνδέονται ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 επιπλέον χρήστες.
	ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Ο  server να φέρει διπλό τροφοδοτικό για αυξημένη διαθεσιμότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα κεντρικής μνήμης τουλάχιστον 64GB
	ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία
	
	

	
	Να περιλαμβάνεται και ένας client με το υπολογιστικό συγκρότημα και με οθόνη τουλάχιστον 24’’
	ΝΑΙ
	
	

	
	3D ανασύνθεση MIP, MPR, rendering  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Επεξεργασία απεικόνισης αιμάτωσης (Perfusionimaging)  είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επεξεργασία απεικόνισης διάχυσης (ADCmapping) είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας.
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Επεξεργασία φασματοσκοπίας
	ΝΑΙ


	
	

	11
	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	
	
	

	
	Σύστημα επικοινωνίας FullDicom 3.0 το οποίο να διαθέτει λειτουργίες storage, query, workilst, κ.λ.π.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
	
	
	

	
	Θωράκιση (RFCage) σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου καθώς και Μαγνητική θωράκιση
	ΝΑΙ

	
	

	
	Να υπάρχει οπτική (κατάλληλη κάμερα) και ακουστική ενδοεπικοινωνία ασθενούς και χειριστή. Όλες οι ενδείξεις των ζωτικών σημείων του ασθενούς να παρουσιάζονται στην κονσόλα χειρισμού.  
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθεί εγχυτής κατάλληλος για Μαγνητικό τομογράφο, σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής. Να διαθέτει κονσόλα χειρισμού για απεικόνιση όλων των παραμέτρων έγχυσης. Να διαθέτει δύο έμβολα (ένα για κάθε σύριγγα) ενσωματωμένα σε μια κεφαλή η οποία να δέχεται δύο σύριγγες ταυτόχρονα, μια για το σκιαγραφικό και μια για τον ορό. Να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία επικοινωνίας με το χειριστήριο ώστε να μην επηρεάζεται από την λειτουργία του μαγνητικού πεδίου και η οποία να αναφερθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθεί ερμάριο τοποθέτησης των πηνίων,  κατάλληλο για τον χώρο εξέτασης.  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα (για το συγκεκριμένο  μοντέλο τομογράφου) ομοιώματα της κατασκευάστριας εταιρείας για τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο του μηχανήματος.  
	ΝΑΙ  
	
	

	
	Ρομποτικό σύστημα έκδοσης CD/DVD ιατρικών εξετάσεων. Ενσωμάτωση μαζί με το CD/DVD και κατάλληλου λογισμικού προβολής (viewer) των εξετάσεων DICOM. 

-  Να φέρει Οδηγούς εγγραφής CD/DVD τουλάχιστον δύο (2), για γρήγορη παραγωγή με δυνατότητα αυτόματης επιλογής CD/DVD ανάλογα με τον όγκο της προς εγγραφή ιατρικής πληροφορίας.

-  Χωρητικότητα εισόδου: 100 θέσεων

Τουλάχιστον(με κενά CD/DVD).

- Ενσωμάτωση μαζί με το CD/DVD και κατάλληλου λογισμικού προβολής (viewer) των εξετάσεων DICOM.

- Να μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε διαγνωστική μονάδα που υποστηρίζει DICOM 3.0, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των διαγνωστικών μονάδων ή σταθμών PACS που θα συνδεθούν
	ΝΑΙ
ΝΑΙ


	
	

	
	Σταθμός Διαχείρισης απεικονιστικών εικόνων (PACS)

- Διασύνδεση με απεριόριστα modalities. 

- Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον 10 Θέσεων εργασίας.  

- Δυνατότητα QuerySpanning, για την ζεύξη περισσοτέρων κόμβων DICOM και την επίτευξη της δημιουργίας ενός εικονικού διακομιστή. 

- Δυνατότητα φόρτωσης και θέασης διαφορετικών μελετών/ασθενών την ίδια χρονική στιγμή 

- Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 από κάθε ψηφιακό διαγνωστικό απεικονιστικό μηχάνημα 

- Δυνατότητα ενσωμάτωσης και δεδομένων (μη DICOM) μέσω λειτουργίας Import (JPEG, TIFF, BMP, PDF) 

- Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω λειτουργίας Export (JPEG, TIFF, BMP, DICOM) 

- Δυνατότητα φόρτωσης διαφορετικών μελετών/ασθενών για σύγκριση (MultiPatient) 

- Δυνατότητα ταυτόχρονη φόρτωσης και των παλαιότερων μελετών, εάν αυτές υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα 

- Δυνατότητα θέασης, επεξεργασίας και splitting ακολουθιών multiframe (Multiframe) 

- Δυνατότητα θέασης εικόνων σε truecolor ή monochromemode
- Δυνατότητα συγχρονισμένης θέασης μελετών (Synch) για την σύγκριση εξετάσεων σε μια ή και σε περισσότερες οθόνες 

- Δυνατότητα θέασης και αποθήκευσης DICOMStructuredReports
- Δυνατότητα ImageNavigator
- Δυνατότητα ταχείας και απλής προσπέλασης όλων των ασθενών μέσω λειτουργίας Access Bar
Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες SERVER
·Επεξεργαστής IntelXeon 8-Core για την επεξεργασία των δεδομένων

· Ένα (1) λειτουργικό σύστημα MicrosoftWindows 2012 Server (64 bit) 

· Μνήμη 32 GB RAM 

· Ένα (1) οδηγό disk array controller. 

· Έξι (6) σκληρούς δίσκους 4 ΤΒ 6GSATA 7.2krpm (24 TB) 

· Τέσσερις (4) θύρες δικτύου 1 GΒit/s για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων

Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες σταθμού εργασίας 

· Ένα (1) λειτουργικό σύστημα Windows 10 

· Μνήμη RAM 8 GB 

· Ένα (1) Medical graphic card (2GB RAM, 2 Outputs) 

· Μία (1) οθόνη 27 ιντσών  

· Ένα (1) πληκτρολόγιο 

· Ένα (1) ποντίκι 

· Μία (1) κάρτα δικτύου 1Gbit/s 
	ΝΑΙ

ΝΑΙ


	
	

	
	Στην βασική σύνθεση να προσφερθεί εξωτερική μονάδα ψύξης κλειστού κυκλώματος (chiller), κατάλληλη για την υποστήριξη των κυκλωμάτων ψύξης των κρυογόνων του Μαγνητικού τομογράφου από πιστοποιημένο κατά ISO κατασκευαστή  
	ΝΑΙ


	
	

	13
	Είδη Κατ’ Επιλογή
	
	
	

	
	Να προσφερθούν κατ’ επιλογή λοιπά διαθέσιμα λογισμικά και υλικά μέρη (πηνία, λογισμικά λήψης και επεξεργασίας κλπ) με ξεχωριστές τιμές
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΑΔΑ B’: Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	1
	Χρόνος Παράδοσης
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	2
	Συντήρηση και χρονική διάρκεια της υποχρέωσης συντήρησης 
	2 έτη τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή. Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	3
	Εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών για μια δεκαετία τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	4
	Συμβόλαιο συντήρησης μετά το πέρας της συμβατικής υποχρέωσης συντήρησης
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	5
	Προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (downtime) προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης, χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση βλάβης, κλπ.
	Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 2%)

	
	

	6
	Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία  Τεχνικής Υποστήριξης.
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	

	7
	Εκπαίδευση Προσωπικού (Ιατρών, Τεχνολόγων, Ακτινοφυσικών,  Τεχνικών).
	Να δοθούν στοιχεία 
	
	


Σελίδα 13

