ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις λόγω επεξεργασίας από λυτικά ή άλλα ειδικά αντιδραστήρια. Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας.

2. Να έχει υψηλή γραμμικότητα στα λευκά και στα αιμοπετάλια, ώστε να δίνει άμεσα αποτελέσματα χωρίς εξωτερική αραίωση. Να αναφερθούν τα εύρη γραμμικότητας προς αξιολόγηση.
3. Να μετρά και να υπολογίζει τις κάτωθι παραμέτρους:

1. Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)
2. Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)
3. Αιματοκρίτη (Hct)
4. Αιμοσφαιρίνη (Hb)
5. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)
6. Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW)
7. Μέσο όγκο ερυθρών (MCV)
8. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκυτταρο (MCHC)

9. Aριθμό αιμοπεταλίων (PLT)
10. Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων 
11. Αιμοπεταλιοκρίτη

12. Μέσο όγκο αιμοπεταλίων

13. Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων

14. Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων

15. Απόλυτο αριθμό ηωσινόφιλων

16. Απόλυτο αριθμό βασεόφιλων

17. Απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων

18. Ποσοστό % λεμφοκυττάρων

19. Ποσοστό % μονοπύρηνων

20. Ποσοστό % ηωσινόφιλων

21. Ποσοστό % βασεόφιλων

22. Ποσοστό % ουδετερόφιλων

Το άθροισμα των ποσοστών των λευκοκυττάρων να είναι 100 και το άθροισμα των απόλυτων τιμών να ισούται με τον αριθμό των λευκών.

Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων.

Α. Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων

Άτυπα λεμφοκύτταρα

Βλάστες

Λεμφοπενία

Λευκοκυττάρωση

Άωρα κοκκιοκύτταρα

Ραβδοπύρηνα

Λεμφοπενία

Λεμφοκυττάρωση

Πολυμορφοπυρήνωση

Μονοκυττάρωση

Ηωσινοφιλία

Βασεοφιλία

Συγκεκριμένα: Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων να μετρώνται με την βοήθεια κυτταρομετρίας ροής και η ανίχνευση όλων των κυττάρων να γίνεται στην φυσική τους μορφή, άμεσα και με την βοήθεια σκέδασης laser.

Β. Μορφολογία ερυθρών

Εμπύρηνα ερυθρά

Ερυθροκυττάρωση

Ανισοκυττάρωση

Μικροκυττάρωση

Μακροκυττάρωση

Υποχρωμία

Αναιμία

Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων

Θρομβοπενία

Θρομβοκυττάρωση

4. Ο υπολογισμός του τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων να βασίζεται στην  άμεση ανίχνευση των κυττάρων, χωρίς την χρήση λυτικών ή χρωστικών αντιδραστηρίων.

5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, στην οποία να εμφανίζει και τα πλήρη αποτελέσματα κάθε δείγματος και τουλάχιστον 3 (τρία ) ιστογράμματα ή νεφελογράμματα, τα οποία να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας.

6. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 80 δείγματα την ώρα σε όλες της μορφές δειγματοληψίας.

7. Το όργανο να έχει την δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να γίνεται αυτόματη επαναμέτρηση των δειγμάτων εκτός των φυσιολογικών ορίων, από την ίδια αραίωση, για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων.

8. Να διαθέτει στον κυρίως αναλυτή ή σε εξωτερικό υπολογιστή, αρχείο με δυνατότητα αποθήκευσης όσο το δυνατόν περισσότερων δειγμάτων (τουλάχιστον 10.000) με πλήρη αποτελέσματα και ιστογράμματα.

9. Να έχει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία και να περιγραφούν αναλυτικά. Να διαθέτει επίσης πρόγραμμα κινούμενου μέσου (moving average), που χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας να εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων. Όλα τα ανωτέρω να αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου.

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής και εκτυπωτή για εκτύπωση αποτελεσμάτων σε χαρτί Α4, με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης,

11. Να διαθέτει δυο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας. 

 Α. Αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής 50 θέσεων με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης δείγματος barcode. To barcode reader να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. Επίσης να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων.

Β. Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.

Και στις δυο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται, εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κάθε μέτρηση. Επίσης το ακροφύσιο να είναι κατασκευασμένο, ει δυνατόν, από μέταλλο για την αποφυγή καταλοίπων αίματος στα τοιχώματα του μετά  τη μέτρηση.

12. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα έλεγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.

13. Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service με τρία (3) τουλάχιστον χρόνια  εμπειρία  στον χώρο των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση αιματολογικών αναλυτών σε νοσοκομεία, που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το τμήμα service του. Σε περίπτωση όμως συνεχόμενων και επαναλαμβανόμενων βλαβών των αναλυτών, η εταιρεία ΑΜΕΣΑ να προβαίνει σε αντικατάστασή τους.

14. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης (μέσω LIS ) με εξωτερικό υπολογιστή, για αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

15. Να διατεθεί και δεύτερος, ίδιος αναλυτής, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου. 

     ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ:    21.000 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα υπό προμήθεια υλικά (αντιδραστήρια και συνοδός εξοπλισμός) πρέπει κατά τον χρόνο της παράδοσης τους στο Νοσοκομείο να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

· Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές

· Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως

· Να έχουν όσο το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως

· Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία

· Ιδιαίτερες απαιτήσεις:
Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξης του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντήρησης του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας.

1. Αντικείμενο προμήθειας

1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των υλικών που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων

1.2. Ο αναγραφόμενος αριθμός για κάθε εξέταση αφορά τον ετήσιο προυπολογιζόμενο αριθμό εξετάσεων.

2. Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού

2.1. Δείγματα

Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτή, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

2.2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:

α. Χώρα προέλευσης των υλικών

β. Εργοστάσιο κατασκευής

γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία

δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξης)

ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

2.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.

3. Τεχνικοί προσδιορισμοί

3.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Περιγραφές των υλικών που αναφέρονται παρακάτω

3.2. Ο αναλυτής που πρέπει να διαθέσει ο προμηθευτής να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.3. Οι προσφέροντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική) ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.

3.4. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την επιτροπή ουσιώδεις. Για το λόγο αυτό πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες για να αξιολογηθούν από την επιτροπή.

4. Συσκευασία

4.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

4.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν με Υπουργική Απόφαση ορίζεται διαφορετικά:

4.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

4.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

4.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη με την οποία επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας.

4.2.4. Ο κωδικός της παρτίδας ή ο αύξων αριθμός.

4.2.5. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.

4.2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων.

4.2.7. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή χειρισμού.

4.2.8. Οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις.

4.2.9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά (εκτός εάν με Υπουργική Απόφαση ορίζεται διαφορετικά), καθώς και:

α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των κωδικών παρτίδας και ημερομηνιών ασφαλούς χρήσης.

β. Η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και η ποσότητα ή η συγκέντρωση του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit).

γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη μέτρηση

δ. Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά την πρώτη αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας

ε. Οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ορθώς.

ζ. Ο τύπος του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, οι τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής, προεπεξεργασίας και, κατά περίπτωση, οι συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς.

η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.

θ. Η διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση:

· Της αρχικής μεθόδου
· Των πληροφοριών που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται πριν τη χρήση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων)

· Ενδείξεων για το κατά πόσο απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών

ι. Η μαθηματική μέθοδος με την οποία υπολογίζονται τα αποτελέσματα και, όπου απαιτείται, η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων

ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος

ιβ. Οι κατάλληλες για τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με:

· Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης

· Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος

· Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

· Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.

· Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και βαθμονόμησης που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος

· Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων

· Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κτλ)

· Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.

· Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.

ιγ. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας. Αν το προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει να εφίσταται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση του.

ιδ. Η ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσης

4.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με:

     α. Τα στοιχεία του προμηθευτή

     β. Αριθμό σύμβασης

     γ. Την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ»

5. Άλλοι Όροι

 
5.1. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, που θα κατακυρωθούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία.

 
5.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

      6. Έλεγχοι – Απόρριψη Υλικών- Αντικατάσταση

 
6.1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.

 
6.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

 
6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα με 1 ημέρα, από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων ειδών.

 
6.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινής απορρίψεως, μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων  αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.

Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς εκτός από τα οικονομικά, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, ήτοι:

· Ομάδα Α (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης

· Ομάδα Β (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και τον χρόνο παράδοσης των υλικών.

Οι ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης που περιλαμβάνουν φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα κριτηρίων. Στον ίδιο πίνακα ορίζονται επίσης ο συντελεστής βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας και η βαθμολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α ΟΜΑΔΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 70%)
	Κριτήρια αξιολόγησης
	Συντελεστής βαρύτητας επιμέρους στοιχείων

	1. Αναλυτές:
α. Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
	30%

	β. Απλότητα στο χειρισμό και τη λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή-οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος
	15%

	2. Αντιδραστήρια:

α. Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων
	15%

	β. Διάρκεια χρήσεως-συνθήκες συντήρησης 
	5%

	γ. Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις)
	5%

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
	70%


Β ΟΜΑΔΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30%)
	Κριτήρια αξιολόγησης
	Συντελεστής βαρύτητας επιμέρους στοιχείων

	1. Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τους αναλυτές
	5%

	2. Χρόνος παράδοσης
	10%

	 3.   Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε  ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές
	15%

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ Β
	30%


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β: 100%  
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός της Αναθέτουσας Αρχής 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  34.000,00
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ 24% :  42.160,00
Σελίδα 6

